2026年益阳市赫山区眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的同一规格型号产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 一般产品抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配装眼镜 | 2副 | 1副 | 1副 |
| 2 | 老视成镜 | 2副 | 1副 | 1副 |

2 检验依据

表2 配装眼镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 镜片顶焦度允差 | GB 10810.1-2005 |
|  | 镜片的表面质量 | GB 10810.1-2005 |
|  | 镜架外观质量 | GB/T14214-2019 |
|  | 装配质量 | GB 13511.1-2011 |
|  | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 |
|  | 光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011 |
|  | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 |

表3 老视成镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 镜片顶焦度允差 | GB 10810.1-2005 |
|  | 材料和表面质量 | GB 10810.1-2005 |
|  | 镜架外观质量 | GB/T14214-2019 |
|  | 镜片和镜圈的几何形状 | GB/T13511.3-2019 |
|  | 光学中心水平偏差 | GB/T13511.3-2019 |
|  | 光学中心单侧水平偏差 | GB/T13511.3-2019 |
|  | 两镜片顶焦度互差 | GB/T13511.3-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011 配装眼镜第1部分：单光和多焦点

GB/T13511.3-2019 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

GB/T 14214-2019 眼镜架 通用要求和试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。